杭州市环境集团有限公司

询价文件

采购编号：            HZHJGF(X)-20250101

项目名称：2025年污水厂总氮分析仪和总磷分析仪采购项目

杭州市环境集团有限公司

二○二五年一月

- 询价文件目录

询价采购公告	1

第一章 供应商须知	5

（一）综合说明	7

（二）询价采购文件说明	7

（三）报价文件的编制	8

（四）报价文件的递交	10

（五）询价采购	10

（六）授予合同	12

第二章 采购需求书	13

第三章 合同主要条款	15

第四章 附件	22

# 询价采购公告

杭州市环境集团有限公司组织开展2025年污水厂总氮分析仪和总磷分析仪采购项目的询价采购项目，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购编号： HZHJGF(X)-20250101

二、项目名称：2025年污水厂总氮分析仪和总磷分析仪采购项目

三、项目限价：人民币24.3万元整（含税）

四、采购内容：

| 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氮分析仪 | - NT6800 | - 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 1台 | 在线监测房监测使用 |
| 总磷分析仪 | - NP5800 | - 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 1台 |  |
| 安装调试验收 | - 安装调试：严格按HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求进行； - 验收：第三方出具CMC比对报告；组织行业内专家验收；向主管环保部门备案； |  | 1套 |  |

五、供应商资格要求：

1、在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格（提供营业执照(或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件)副本复印件加盖公章)。

2、营业范围必须含有监测设备生产或销售等相关业务（营业执照证明）。

3、承担过同品牌在线监测设备销售业绩证明材料 2家（含）以上（提供合同复印件，合同原件备查）。

4、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价文件递交。

5、近三年内供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》（以采购人提供的清单为准）；

7、响应单位须提供其股东信息及出资比例信息；

8、本项目不接受联合体响应。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在报价文件中提供。

六、询价采购文件获取：

（1）报名时间：2025年1月24日-2月8日，每日上午9：00时至12：00时，下午13：00时至17：00时（北京时间）。

（2）报名方式：实行网上报名。将法定代表人授权委托书（或单位介绍信）、企业营业执照复印件（加盖公章）、单位开票信息、联系方式发送至hzhjgffgs@163.com邮箱（报名邮件主题要求格式：项目名称+供应商+手机号）。同时跟采购人联系（郁工，0571-88367308）确认报名情况。

采购文件获取：杭州市环境集团有限公司官(https://www.cnlandfill.net/)下载。

七、质疑：

供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于2025年2月8日17时前以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

八、响应保证金：

金额：人民币4860元

支付形式：电汇、汇票、银行转账

收款单位：杭州市环境集团有限公司

账号：1202022109900133035

开户行：工行朝晖支行

九、报价文件递交截止时间和地点：

（1）报价文件递交截止时间：2025年2月11日14时00分（北京时间）。

（2）报价文件递交地点：杭州市环境集团有限公司集采中心开标室（杭州市拱墅区临半路90号）。

十、联系方式：

采购人：杭州市环境集团有限公司

通讯地址：杭州市拱墅区临半路138-1号

联系人：郁工

电话：0571-88367308

杭州市环境集团有限公司

2025年1月24日

# 第一章   供应商须知

- 供应商须知前附表

本供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本供应商须知前附表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及基本情况 | 项目名称：2025年污水厂总氮分析仪和总磷分析仪采购项目 采购人：杭州市环境集团有限公司 联系人：郁工 电话：0571-88367308 地 址：杭州市拱墅区临半路138-1号 |
| 2 | 采购内容 | # 详见《询价采购公告》 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 报价方式 | 一次性报价，包含全部的货物费、运输费、安装费、税费等一切可预见和不可预见的费用。 |
| 5 | ★要求 | 所供设备必须是全新设备，检测原理、技术指标及其他功能需符合国家、浙江省的环保部门相关要求。货物必须是经厂家正规销售渠道所购，并有制造商针对本项目出具的授权书。 |
| 6 | 质量要求 | 设备各项技术指标调试数据满足HJ35X-2019 《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求，实样比对合格由第三方出具比对报告，经专家评审认可，运行验收合格。 |
| 7 | 质量保证期 | 1年 |
| 8 | 报价文件有效期 | 报价文件递交截止之日后60日历日。 |
| 9 | 响应保证金 | 响应保证金：人民币4860元 响应保证金形式：电汇、汇票、银行转账 响应保证金有效期同报价文件有效期 响应保证金须在报价文件递交截止时间之前递交 接收响应保证金帐户信息： 收款单位：杭州市环境集团有限公司 账号：1202022109900133035 开户行：工行朝晖支行 |
| 10 | 供应商资格要求 | 详见《询价采购公告》 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 12 | 询价采购文件的质疑 | 供应商应仔细阅读询价采购文件的全部内容。如有疑问，请于2025年2月11日17时前向采购人以书面形式（包括电邮、传真等，加盖单位公章）提出，要求采购人予以澄清，逾期视作无异议。采购人接到质疑后1个工作日内予以回复，采购人对询价采购文件的澄清将以书面形式发给所有领取询价采购文件的供应商。 |
| 13 | 报价文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 14 | 递交报价文件的同时应提交的资料、物资 | 供应商在递交报价文件时请携带： 供应商代表（法定代表人或委托代理人）的有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件，或说明授权委托书密封在报价文件内）； |
| 15 | 报价文件递交截止时间和地点 | 时间：2025年2月14日14:00（北京时间） 地点：杭州市环境集团有限公司集采中心开标室（杭州市拱墅区临半路90号）。 |
| 16 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同价款的5%。 履约保证金提交时间：合同签订前提交。 履约保证金的形式：银行汇票或转账支票或电汇。 履约保证金有效期：至合同期满为止。 履约保证金的退还：保修期届满并经中标人申请后1个月内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。 |
| 17 | ★最高限价 | 本采购项目总报价的最高限价为人民币24.3万元整（含税），如果供应商的总报价高于最高限价则其报价文件作无效响应处理。 |
| 18 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

## （一）综合说明

1、总则

1.1本次采购工作是按照杭州市环境集团有限公司的相关规定组织和实施的。

1.2不论结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和递交报价文件及所有参与询价采购过程中的全部费用。

2、供应商资格要求

详见《询价采购公告》。

3、定义

3.1、“组织人”系指组织采购人采购，指杭州市环境集团有限公司。

3.2、“采购人”系指杭州市环境集团有限公司。

3.3、“供应商”系指向采购人提供询价采购文件所叙述的服务且满足供应商资格要求的独立法人。

3.4、“服务”系指合同规定卖方须承担的各类服务以及其他类似的附随义务。

3.5、“附随服务”系指根据成交合同规定成交供应商必须承担的辅助服务，如合同中规定成交供应商应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则应当由成交供应商承担的其它义务。

## （二）询价采购文件说明

4、询价采购文件内容

（1）询价采购公告

（2）第一章 供应商须知

（3）第二章 采购需求书

（4）第三章 合同主要条款

（5）第四章 附件

（6）补充（答疑）文件（如有）

5、询价采购文件的澄清和修改

供应商对询价采购文件如有疑点，应当在报名结束当日书面（含传真等数据电文）向采购人提出，采购人在报价文件递交截止时间前1个工作日内进行澄清和修改，并书面通知询价采购文件收受人，同时视情作出是否延长报价文件递交截止时间的决定。

采购人亦可主动对询价采购文件进行修改。

## （三）报价文件的编制

6、供应商应仔细阅读询价采购文件中的所有内容，按照询价采购文件要求编制报价文件，并保证报价文件的真实性，所有文件资料必须是针对本次询价采购。

7、报价文件的组成

1）★承诺函（附件一）；

2）★报价一览表（附件二）；

3）★响应保证金（报价文件中可附电汇凭证等凭证 附件十）；

4）★供应商基本情况表（附件三）；

5）★法定代表人授权书（附件四；法定代表人参加采购会议的，无须提供授权书）；

6）★商务条款（含技术规格、合同条款）偏离表（附件五）；

7）★营业执照复印件并加盖公章（附件十一）；

8）★供应商须提供其股东信息及出资比例信息，并填写股东信息及出资比例信息表（附件六）；

9）★“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图（附件七）；

10）★中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）记录查询网页截图（附件八）；

11）★诚信廉洁承诺函（附件九）；

12）★制造商针对本项目出具的授权书（附件十）；

13）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的供应商公章。

询价采购文件中部分带“★”的条款，为采购的实质性要求和条件，对询价采购文件中带“★”条款的响应必须满足询价采购文件注明的要求，否则经询价采购评审小组认定后按无效响应处理。

8、响应

8.1供应商应根据《第二章采购需求书》规定的服务责任范围以及合同条款所列内容等，供应商应对本采购文件规定要求进行响应。

8.2包括全部的货物费、运输费、税费等一切可预见和不可预见的费用。

8.3供应商须按询价采购文件所附的相关文件格式逐项填报单价和总价等。

8.4如单价与总价不符时，以总价为准，并以此调整单价；大写与小写不符时，以大写为准。

8.5采购人要求分项响应是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

9、响应保证金

9.1供应商须在报价文件递交截止时间前缴纳采购文件规定金额的响应保证金。

9.2成交供应商的保证金在与采购人签订合同后无息退还。

9.3未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后7个工作日内办理退款手续后无息退还。

9.4发生下列情况之一，保证金将不予退还。

（1）响应人在报价文件有效期内撤销报价文件；

（2）响应人擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）成交供应商在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）响应人在报价文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

10、报价文件的签署和规定

10.1装订及签署

（1）按照报价文件的组成，装订成册。

（2）询价采购文件中规定的须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签署或盖章的资料文件都须按要求盖章或签署。

（3）供应商应写全称。

10.2 报价文件的份数

报价文件的份数见前附表。报价文件封面须有“项目名称、采购编号、供应商名称及正本或副本”等字样。

10.3包装及密封

将装订好的报价文件正本和副本一起密封包装在一个密封袋内，密封袋上须标注“项目名称、采购编号、供应商名称”并加盖供应商公章、法定代表人或法定代表人授权代表签署或盖章。

## （四）报价文件的递交

11、报价文件递交截止时间

11.1报价文件必须在规定的递交截止时间前派人送达指定的地点；

11.2采购人如因故推迟报价文件递交时间的，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

11.3截止报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商在3家或以上的，询价采购继续进行。截止报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商小于3家的，将终止本次询价采购活动。

12、报价文件有如下情形之一的，采购人有权不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未密封的。

## （五）询价采购

13、询价采购

13.1参加询价采购的供应商法定代表人或法定代表授权人，应随带身份证件。

13.2采购人依法组建询价采购评审小组。

13.3评审方法

（1）符合性审查

询价采购评审小组依照询价采购文件符合性审查的要求和规定，对通过资格审查的所有供应商的报价文件进行符合性审查。供应商不得通过补充、修改或撤销报价文件中的内容使其成为实质性响应的报价。供应商在报价文件递交截止以后不得提交任何资料作为评审依据。报价文件出现下列情形之一的，由询价采购评审小组审查后按无效报价处理：

1）供应商的资格条件不满足国家有关规定或询价采购文件载明的供应商资格要求的；

2）未按询价采购文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

3）供应商的名称与获取询价采购文件时提供的名称不一致的；

4）供应商不以自己的名义或未按询价采购文件要求提供响应保证金或提供的响应保证金有缺陷而不能接受的；

5）报价文件有效期不足的；

6) 供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个响应，且未声明哪一个有效；

7）不满足询价采购文件中标注“★”号的关键条款的；

8）不符合询价采购文件规定的实质性要求的；

9）报价超出最高限价的；

10）采购内容表里要求出现负偏离的；

11）供应商未按要求对所有要求进行响应，存在缺漏项；

12）存在法律、法规、规章规定的其它无效报价情况的。

（2）对符合采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行评审、比较。

询价采购评审小组应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。报价评审应以报价口径范围一致的经评审总报价为依据。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；若单价与总价不符时，则以总价为准，修改其单价。若正本与副本不一致时，以正本为准。若供应商拒绝接受上述修正，其报价将被拒绝，没收响应保证金。

如若供应商报价出现单价与总价不符或文字大写表示的数据与数字表示的有差别、且该供应商成交时，因成交供应商自身失误造成少算、漏算的缺漏项费用由成交供应商自行承担并负责该缺漏项的供货及相关服务，但不得增加其总报价，因成交供应商自身失误造成费用多算的，应在其总报价按所报单价修正其合同价，且签订合同时按最利于采购人的价格签订供货合同。

符合采购需求的经评审总报价最低（如总报价最低有相同者，则由评审小组通过抽签的方式来确定）的供应商推荐为本采购项目的成交候选人。

（3）评审报告

询价采购评审小组应根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由询价采购评审小组起草，按少数服从多数的原则通过。询价采购评审小组全体成员应在评审报告上签字认可，询价采购评审小组成员如有保留意见可以在评审报告中阐明。

询价采购评审小组应在评审报告中推荐成交候选人。

（4）经评审后的有效响应少于三家时，如询价采购评审小组认为其报价价格合理，技术可行，则可以继续评审，否则评审小组否决所有响应。

（5）采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商的原则。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者不能按询价采购文件要求提交履约响应金的，视为第一成交候选人放弃成交，采购人将重新进行采购。

（6）在评审中发现有二份及以上报价文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经询价采购评审小组半数以上成员确认有串通响应嫌疑的，其报价文件按无效响应处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响本采购项目继续评审。

## （六）授予合同

14、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的供应商承担责任。

15、成交结果通知书

询价评审结果经采购人认可后，采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商，采购人将向成交供应商发出成交结果通知书。

16、签订合同

16.1成交供应商须在自成交通知书发出之日起三十天内与采购人签订采购合同。

16.2询价采购文件、成交供应商的报价文件、询价采购过程中有关的澄清及承诺文件、经双方签字的询价采购纪要和成交结果通知书均作为合同附件。

16.3拒签合同的责任

1）成交供应商在接到成交结果通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，视为违约，其响应保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2）采购人在规定时间无故拒签合同的，视为采购违约，应当赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

# ★第二章  采购需求书

一、 总则

1、本次采购的总氮分析仪和总磷分析仪供应商应根据询价文件所提出的要求来响应。

2、供应商提供的货物规格要求同询价文件、合同要求一致。

二、采购内容

| 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氮分析仪 | - NT6800 | - 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 1台 | 在线监测房监测使用 |
| 总磷分析仪 | - NP5800 | - 哈希水质分析仪器（上海）有限公司 | 1台 |  |
| 安装调试验收 | - 安装调试：严格按HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求进行； - 验收：第三方出具CMC比对报告；组织行业内专家验收；到主管环保部门备案； |  | 1套 |  |

三、货物、服务及规格技术要求

1、所供设备必须是全新设备，检测原理、技术指标及其他功能需符合国家、浙江省的环保部门相关要求。货物必须是经厂家正规销售渠道所购，并有制造商针对本项目出具的授权书。

2、服务要求：双方签订合同后30日内到货，供应商负责安装、调试、验收以及与环保部门的对接工作。

3、送货地点：杭州市拱墅区临半路138-1号。

4、规格技术要求：

| 名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总氮分析仪 | - 原理： - 基于碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水样中的总氮（TN）。 - 符合现行标准HJ/T 102-2003《水质总氮在线监测仪技术要求及检测方法》,HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求；测量数据与国标方法HJ 636-2012以及哈希总氮预制试剂吻合性好。 - 技术指标: - 测量范围 0～200 mg/L，以上范围内可根据用户需求任意设置。 - 示值误差 0~5/10/20 mg/L: ±0.1 mg/L 或 ±5%（取较大值）; 0~50 mg/L: ±0.5 mg/L 或 ±5%（取较大值）; 0~100 mg/L: ±1 mg/L 或 ±5%（取较大值）; 0~200 mg/L: ±2 mg/L 或 ±5%（取较大值）。 - 重复性 0~5/10/20 mg/L: 0.05 mg/L 或 3%（取较大值）; 0~50 mg/L: 0.3 mg/L 或 3%（取较大值）; 0~100 mg/L: 0.5 mg/L 或 5%（取较大值）; 0~200 mg/L: 1 mg/L 或 5%（取较大值）。 - 定量下限 < 0.2 mg/L - 最低检出限 0.05 mg/L - 显示分辨率 0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.0001 mg/L （显示位数可设3/4/5位） - 输入/输出 - 数字通信：RS485, Modbus RTU协议 - 继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A - 模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω - 数字信号输入：1路，亮（10.2~26.4VDC）/ 灭（0~2VDC） - 液位传感器输入：2路，分别探测取样杯无水和废液桶满信号 - 测量周期：连续、1h、2h、4h、用户自定义（30-480分钟）或外部触发； - 校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准； - 其他功能 - 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的 标样核查和加标回收功能。 - 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。 - 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。 - 仪器具有自动清洗功能； | 1台 | 在线监测房监测使用 |
| 总磷分析仪 | - 原理： - 基于钼酸铵分光光度法测定水样中的总磷(TP)。 - 符合现行标准HJ/T 103-2003 《水质总磷在线监测仪技术要求及检测方法》，HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求；测量数据与国标方法GB 11893-89以及哈希总磷预制试剂吻合性好。 - 技术指标: - 测量范围 0-120mg/L，① 以上范围内可根据用户需求任意设置。 - 示值误差 - 0~0.2 mg/L: ±10% 或 ±0.006 mg/L 取较大值; - 0.2~4 mg/L: ±5% 或 ±0.02 mg/L 取较大值; - 4~50 mg/L: ±3% 或 ±0.2 mg/L 取较大值; - 50~120 mg/L: ±6% - 重复性 - 0~4 mg/L: ≤2% 或 0.002 mg/L； - 4~50 mg/L: ≤2%；50~120 mg/L: ≤3%; - 定量下限 ≤ 0.01 mg/L - 检出限 ≤0.003mg/L - 显示分辨率 0.01 / 0.001 / 0.0001 mg/L (显示位数可设3/4/5位) - 输入/输出 - 数字通信：RS485, Modbus RTU协议； - 继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A； - 模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω； - 数字信号输入：1路，亮(10.2~26.4VDC)/ 灭(0~2VDC)； - 液位传感器输入：2路，分别探测取样杯无水和废液桶满信 - 测量周期：将仪器设置为以连续方式或按固定间隔时间开始测量循环。选项：关闭、连续、自定义（30 到480 分钟）、间隔（1 小时、2 小时或4 小时）或外部触发； - 校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准； - 其他功能 - 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样 - 核查和加标回收功能。 - 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。 - 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。 - 仪器具有自动清洗功能。 | 1台 |  |
| 安装调试验收 | - 安装调试：严格按HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求进行； - 验收：第三方出具CMC比对报告；组织行业内专家验收；到主管环保部门备案； | 1套 |  |

4、设备保修期：自运行验收合格之日起一年。

四、验收

1、到货验收：采购人对供应商所供货物的整体外形、产品参数规格、合格证或产品检验合格证明等进行验收，外观良好，资料证明齐全，全部满足技术规格要求，验收合格。验收不合格的，供应商应当按照采购人要求无条件进行更换或整改并承担相应的责任。

2、运行验收：设备各项技术指标调试数据满足HJ35X-2019 《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求，实样比对合格由第三方出具比对报告，经专家评审认可，运行验收合格。验收不合格的，供应商应当按照采购人要求无条件进行整改或更换，并承担相应的责任。

# 第三章 合同主要条款

2025年污水厂总氮分析仪和总磷分析仪合同

甲方：

乙方：

为明确双方权利、义务，经甲乙双方协商达成如下协议：

一、说明

1、合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国民法典》及其相关司法解释。

二、货物名称、单价、数量、总价

| 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氮分析仪 | - NT6800 | - 哈希 | 1台 | 在线监测房监测使用 |
| 总磷分析仪 | - NP5800 | - 哈希 | 1台 |  |
| 安装调试验收 | - 安装调试：严格按HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求进行； - 验收：第三方出具CMC比对报告；组织行业内专家验收；到主管环保部门备案； |  | 1套 |  |
| 合同暂定含税总价（小写）： |  |  |  |  |
| 合同暂定含税总价（大写）： |  |  |  |  |

1、以上价格为一次性报价，包含全部的货物费、运输费、税费等一切可预见和不可预见的费用

三、货物、服务及规格技术要求

1、所供设备必须是全新设备，检测原理、技术指标及其他功能需符合国家、浙江省的环保部门相关要求。货物必须是经厂家正规销售渠道所购，并有制造商针对本项目出具的授权书。

2、服务要求：双方签订合同后30日内一次性到货，供应商负责安装、调试、验收以及与环保部门的对接工作。

3、送货地点：杭州市拱墅区临半路138-1号。

4、规格技术要求：

| 名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总氮分析仪 | - 原理： - 基于碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水样中的总氮（TN）。 - 符合现行标准HJ/T 102-2003《水质总氮在线监测仪技术要求及检测方法》,HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求；测量数据与国标方法HJ 636-2012以及哈希总氮预制试剂吻合性好。 - 技术指标: - 测量范围 0～200 mg/L，以上范围内可根据用户需求任意设置。 - 示值误差 0~5/10/20 mg/L: ±0.1 mg/L 或 ±5%（取较大值）; 0~50 mg/L: ±0.5 mg/L 或 ±5%（取较大值）; 0~100 mg/L: ±1 mg/L 或 ±5%（取较大值）; 0~200 mg/L: ±2 mg/L 或 ±5%（取较大值）。 - 重复性 0~5/10/20 mg/L: 0.05 mg/L 或 3%（取较大值）; 0~50 mg/L: 0.3 mg/L 或 3%（取较大值）; 0~100 mg/L: 0.5 mg/L 或 5%（取较大值）; 0~200 mg/L: 1 mg/L 或 5%（取较大值）。 - 定量下限 < 0.2 mg/L - 最低检出限 0.05 mg/L - 显示分辨率 0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.0001 mg/L （显示位数可设3/4/5位） - 输入/输出 - 数字通信：RS485, Modbus RTU协议 - 继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A - 模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω - 数字信号输入：1路，亮（10.2~26.4VDC）/ 灭（0~2VDC） - 液位传感器输入：2路，分别探测取样杯无水和废液桶满信号 - 测量周期：连续、1h、2h、4h、用户自定义（30-480分钟）或外部触发； - 校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准； - 其他功能 - 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的 标样核查和加标回收功能。 - 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。 - 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。 - 仪器具有自动清洗功能； | 1台 | 在线监测房监测使用 |
| 总磷分析仪 | - 原理： - 基于钼酸铵分光光度法测定水样中的总磷(TP)。 - 符合现行标准HJ/T 103-2003 《水质总磷在线监测仪技术要求及检测方法》，HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求；测量数据与国标方法GB 11893-89以及哈希总磷预制试剂吻合性好。 - 技术指标: - 测量范围 0-120mg/L，① 以上范围内可根据用户需求任意设置。 - 示值误差 - 0~0.2 mg/L: ±10% 或 ±0.006 mg/L 取较大值; - 0.2~4 mg/L: ±5% 或 ±0.02 mg/L 取较大值; - 4~50 mg/L: ±3% 或 ±0.2 mg/L 取较大值; - 50~120 mg/L: ±6% - 重复性 - 0~4 mg/L: ≤2% 或 0.002 mg/L； - 4~50 mg/L: ≤2%；50~120 mg/L: ≤3%; - 定量下限 ≤ 0.01 mg/L - 检出限 ≤0.003mg/L - 显示分辨率 0.01 / 0.001 / 0.0001 mg/L (显示位数可设3/4/5位) - 输入/输出 - 数字通信：RS485, Modbus RTU协议； - 继电器输出：2路SPDT，额定电压24 VDC，额定电流最大3A； - 模拟信号输出：2路4~20mA，最大负载500Ω； - 数字信号输入：1路，亮(10.2~26.4VDC)/ 灭(0~2VDC)； - 液位传感器输入：2路，分别探测取样杯无水和废液桶满信 - 测量周期：将仪器设置为以连续方式或按固定间隔时间开始测量循环。选项：关闭、连续、自定义（30 到480 分钟）、间隔（1 小时、2 小时或4 小时）或外部触发； - 校准模式：按照选择的时间间隔自动校准或触发，支持穿插式校准； - 其他功能 - 内置标样核查功能，并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样 - 核查和加标回收功能。 - 内置质控功能，自动独立完成零点核查，跨度核查。 - 内置废液分离功能，具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。 - 仪器具有自动清洗功能。 | 1台 |  |
| 安装调试验收 | - 安装调试：严格按HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求进行； - 验收：第三方出具CMC比对报告；组织行业内专家验收；到主管环保部门备案； | 1套 |  |

4、设备保修期：自运行验收合格之日起一年。

四、验收

1、货物验收：采购人对供应商所供货物的整体外形、产品参数规格、合格证或产品检验合格证明等进行验收，外观良好，资料证明齐全，全部满足技术规格要求，验收合格。验收不合格的，供应商应当按照采购人要求无条件进行更换或整改并承担相应的责任。

2、运行验收：设备各项技术指标调试数据满足HJ35X-2019 《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求，实样比对合格由第三方出具比对报告，经专家评审认可，运行验收合格。验收不合格的，供应商应当按照采购人要求无条件进行整改或更换，并承担相应的责任。

五、履约保证金和质保金

在合同签订前，乙方交纳人民币【  】元作为本合同的履约保证金（合同总价的5%），履约保证金在合同履行过程中因乙方违约行为被扣除的，乙方应在被扣除之日起三日内补足。在本项目货物经甲方全部验收合格后，履约保证金转为质保金。保修期届满并经乙方申请后1个月内，双方不存在争议，在扣除需支付的违约金后，余额退还(无息)。

六、费用支付

合同签订完成后，甲方支付合同总价的30%；待到货验收和运行验收均合格后，收到乙方提供的增值税专用发票（税率【   %】），支付剩余合同总价的70%。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由双方依法承担。

八、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方违约责任。

九、保密

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十、违约责任及处罚

1、若乙方无法按照合同约定通过到货验收，应向甲方承担违约金，违约金额为每逾期一天，应按照合同金额的千分之一计算；逾期超过20天，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方还应按照合同金额的10%承担违约金。

若乙方无法按照合同约定通过运行验收，应向甲方承担违约金，违约金额为每逾期一天，应按照合同金额的千分之一计算；逾期超过10天，甲方有权解除合同，没收履约保证金，乙方还应按照合同金额的10%承担违约金。

2、若乙方不履行保修义务，应向甲方承担违约金，违约金额为1000元/次。

3、若乙方供应的产品侵犯第三方合法权益（例如所有权、知识产权等）的，因购销及使用发生的一切纠纷及争议均由乙方负责处理并承担全部责任，甲方保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

4、因乙方违约的，除需承担违约金外，甲方并保留要求乙方赔偿因此种状况引起的其他损失的权利。

十一、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同应当立即通知另一方确认并提供相应的证明材料，确系不可抗力影响则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

十二、争议解决

因本合同引起的争议，首先由双方友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

十三、合同的生效

1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。项目采购过程中有关文件等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。本合同未尽事宜以采购文件为准，文件有矛盾之处，以时间后者为准。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，效力相同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：  年  月  日

备注：各供应商应对询价采购文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明。

附件1：

廉 政 协 议

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及招标人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方单位（盖章）：                乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）：                乙方代表（签字）：

附件2：

安 全 协 议

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

为进一步明确甲、乙双方安全职责，加强安全生产监督管理，经双方协商一致，签订本协议。

一、协议内容

甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

二、双方责任义务

1．乙方驾驶人员必须持证上岗，遵守道路交通运输相关的法律法规。

2．乙方驾驶人员、送货人员必须服从甲方园区门卫管理。乙方驾驶人员在甲方园区内行驶不得超速、超车，缓慢行驶，并且按照甲方工作人员指引的行驶路线行驶至指定地点，无故不得至园区其他点位。

3．乙方人员在装卸货物时候需佩戴必须的安全防护用品。乙方在装卸货物过程中，若由于乙方人员未按照规定产生环境污染事故，由乙方承担相应责任或罚款。

4．乙方人员在送货过程中，必须严格遵守甲方的各项安全规章制度。甲方有权对乙方维护中的安全工作进行监督和违章处罚；在遇到特别紧急不安全的情况下，甲方有权立即要求乙方必须采取有效措施，保证安全得到确切保证。

5．如由于乙方违章违规操作或安全防护措施不到位对设备或人员造成损害的，其责任由乙方全部承担；凡由乙方违章违规操作造成的生产事故，其一切损失费用、责任由乙方全部承担。

6．进入现场人员必须听从甲方现场人员的管理和指挥。

7. 如有特种作业，需甲方开具作业审批，做好安全交底方可作业。

三、其他

遇特殊意外情况，双方共同协商解决处理。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人：               法定代表人或受委托人：

附件3：

履约保证金确认书

履约保证金缴纳：

1、缴纳信息：

履约保证金金额：人民币整（¥           元）

履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/转账

履约保证金缴纳时间：合同签订之前

履约保证金接收人：杭州市环境集团有限公司

履约保证金有效期限：在本项目货物经甲方全部验收合格后，履约保证金转为质保金。保修期届满并经乙方申请后1个月内，双方不存在争议，在扣除需支付的违约金后，余额退还(无息)。

2、打款账户信息如下：

收款单位：杭州市环境集团有限公司

账号：1202022109900133035

开户行：工行朝晖支行

3、其他说明：

转账或汇票形式的，乙方在履约保证金缴纳时必须注明项目名称和项目编号（如有）。

乙方应将履约保证金的汇款或转账凭证在合同签订前提交甲方。如超出期限未缴纳的，甲方将视其拒绝履行投标承诺，甲方有权单方取消其成交供应商资格，并罚没其投标保证金。甲方还有权将其列入供应商不良行为记录名单，被列入名单后，取消其两年内在甲方及甲方分子公司及其他关联方组织的任何招标或采购中的供应商资格。

备注：各供应商应对询价采购文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明。

# 第四章 附件

(项目名称)项目

采购编号：

报价文件

响应单位全称：

年    月    日

附件一

- 承诺函

杭州市环境集团有限公司：

我方已全面阅读和研究了采购编号为  HZHJGF(X)-20250101  的2025年污水厂总氮分析仪和总磷分析仪采购项目 询价采购文件和补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次采购的全部情况，对询价采购文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价采购文件的全部要约条件，并按此确定本项目响应的各项承诺内容，以本报价文件进行报价。总报价为人民币__________元，大写_________元。我方将严格按照询价采购文件规定报价，并理解贵方对采购结果没有解释的义务。如我方成交，在接到你方发出的成交通知书起 30 日历日内，按成交通知书、询价采购文件和本报价文件的约定与你方签订合同，并在合同签订前，提交合同价款的5%履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本报价文件自报价文件递交截止时间之日起60 日历日的报价文件有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付响应保证金人民币。

（1）在报价文件有效期内撤销报价文件；

（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）在报价文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

附件二

- 报 价 一 览 表

杭州市环境集团有限公司：

我公司        （响应单位名称）         根据贵单位询价文件要求，就 2025年污水厂总氮分析仪和总磷分析仪采购项目  报价如下：

| 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氮分析仪 | - NT6800 | - 哈希 | 1台 | 在线监测房监测使用 |
| 总磷分析仪 | - NP5800 | - 哈希 | 1台 |  |
| 安装调试验收 | - 安装调试：严格按HJ 35X-2019《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)安装/验收/运行技术规范》要求进行； - 验收：第三方出具CMC比对报告；组织行业内专家验收；到主管环保部门备案； |  | 1套 |  |
| 合同暂定含税总价（小写）： 税率（ %） |  |  |  |  |
| 合同暂定含税总价（大写）： |  |  |  |  |

相关要求：

1、我公司能够按照询价文件要求提供相关货物。

2、报价为一次性报价，包含全部的货物费、运输费、税费等一切可预见和不可预见的费用。

3、若出现税率不一致的情况，以除税总金额相对比；若出现相同总金额最低报价情况时，则由评审小组按少数服从多数的原则通过投票表决决定。

4、提供响应单位账户信息：

开户银行：

开户账号：

响应单位名称（盖章）：

2025年    月    日

附件三

- 供应商基本情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | 资本结构情况 |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 | 职称 |  | 电话 |  |
| 我保证本文件的真实性，并授权 代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。 授权人签字或盖章： 被授权人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）必须附营业执照复印件（加盖公章）

（2）可附供应商认为需提供的其它证明材料（以上复印件均需加盖公章）。

附件四

- 法定代表人授权书

本人             （姓名）系                         （响应人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人（联系电话：                     ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

响应人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

法定代表人、委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：1、如报价文件由委托代理人签字或盖章的，报价文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

2、委托代理人参加报价的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

附件五

- 商务条款（含技术、合同条款）偏离表

项目名称：2025年污水厂总氮分析仪和总磷分析仪采购项目

采购编号：

| 序号 | 内容 | 询价采购文件要求 | 是否满足 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、请供应商在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全满足询价采购文件的商务、技术、合同要求。

供应商：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

附件六

- 股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

供应商（盖章）：

年    月    日

注：若未按实际情况提供或提供虚假信息，经评审小组讨论后，应作无效响应处理。

附件七

- 提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）官方网站的信用记录截图。

附件八

- 提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）官方网站的信用记录截图。

附件九

- 诚信廉洁承诺函

杭州市环境集团有限公司：

（供应商名称）承诺提供的信息（含报价文件、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（供应商名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经采购人查实，供应商在响应时针对本项目提供不实信息，或响应时所做的应答及承诺在成交后无法有效履行，采购人有权终止已签订的合同，没收成交方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给采购人带来损失的，还应赔偿采购人的损失。

如我公司在询价过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取成交资格的供应商，采购人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在成交人、采购人及其他下属全资、控股企业的任何采购中的供应商资格。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件十

- 制造商针对本项目的授权书

附件十一

- 响应保证金

附件十二

- 提供营业执照复印件并加盖公章

- 附件（不需装订在报价文件中）

退还响应保证金申请书

致：  杭州市环境集团有限公司

我公司参加了贵司的    （项目名称）    项目（项目编号：           ）的投标，现申请退还该笔响应保证金，本申请书也作为收款凭证。

| 申请人信息 | 供应商（加盖公章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 报价保证金金额（大写）：人民币 （小写）： |  |  |
|  | 报价保证金提交形式： □转账支票 □其他 |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 银行行号： |  |  |

收 据

兹收到  杭州市环境集团有限公司    退回  （采购项目名称） 项目（采购编号          ）的报价保证金。金额为：大写（人民币：             ） ，小写（RMB          ）。

收款单位名称：        （加盖公章或财务专用章）

日期：

备注：退还报价保证金申请书可以在报价当日同报价文件一起带到报价现场并交给采购人，并收据生效之日为采购人退还报价保证金之日。